感谢您使用本公司生产的插入式涡街流量计，使用前请仔细阅读说明书并妥善保管好。

OPEC-LUG系列插入式涡街流量计

安装使用说明书

西安欧派克自动化仪表有限公司

目录

- 概述---------------------------------------------------------------------   1

- 主要技术参数---------------------------------------------------------   1

- 主要结构与工作原理------------------------------------------------   3

- 安装与调试------------------------------------------------------------   3

- 接线 -------------------------------------------------------------------   7

- 选型---------------------------------------------------------------------   8

- 使用现场插入式涡街传感器仪表系数的确定-------------------   9

- 计算实例---------------------------------------------------------------  12

- 常见故障处理---------------------------------------------------------  13

- 现场显示型传感器键盘的操作------------------------------------  14

- 其它 ---------------------------------------------------------------  16

- 订货须知----------------------------------------------------------  16

一　概述

OPEC-LUG插入式涡街流量计系涡街流量计的系列产品，它采用插入式结构，用小尺寸的涡街流量传感器插入到大口径管道内的某一特定位置（平均流速处或最大流速处），测量其局部流速，从而实现整个管道的流量测量。

它具有涡街流量计的全部特点，除此之外，还具有体积小、重量轻、造价低、压损小等优点，另外，如果在插入口处安装球阀和提升机构，还可以进行不断流拆装，便于传感器的清洗和维修。插入式结构是目前测量大、中型管道内流量较好的有效方法，这种仪表可用于城市输水输气管线、工业通风管道、江河湖泊源水提取等。

二　主要技术参数

１　公称直径　　　　　　Φ200～Φ3000

２　精度等级　　　　　　±2.5％

测量头的精度等级　　±1％

３　工作压力　　　　　　≤1.6 MPa

４　被测介质温度　　　　-30～+350℃

５　测量头的插入深度

①　平均流速处　　　H0=0.121D

②　最大流速处　　　H0=0.5D

③　实际插入深度　　H = H0±0.05 H0

式中　H0— 理论插入深度

H  — 实际插入深度

D — 管道内径尺寸

６　测量头插入方向允差

测量头的轴线应与管道轴线平行，夹角允差为±5°。

７　工作环境条件

ａ　环境温度　　　　-25～+75℃

ｂ　相对湿度　　　　5～100％

ｃ　大气压　　　　　86～106 Kpa

８　供电电源　　　　　　+24VDC

９　消耗功率　　　　　　≤3W

１０　测量范围

①　被测介质为液体时，测量的流速范围为0.55～5m/s

②　被测介质为气体时（含蒸汽），测量的流速范围为3～35m/s

凡管道内的介质流量在此范围之内均可实现准确测量。

１１　流量显示方式　 ①上行显示瞬时流量

②下行显示累积流量

三　主要结构与工作原理

根据卡门涡街原理，当流体流经涡街测量头时，将产生旋涡分离现象，而旋涡分离的频率与流经测量头的流速成正比，检测出旋涡频率就可确定流体在测量头插入位置上的流速，而后，再根据局部流速与整个管道流速的关系来确定流过管道的流量。

插入式涡街流量传感器有断流拆装式和不断流拆装式两种,见图１

四　安装与调试

（一）　安装条件

１　安装场所应避开强电设备、高频设备、强开关电源设备等。

２　安装场所应避开高温热源和辐射源，避免腐蚀性气体和高温环境影响。

３　应选择无振动或振动小的场所进行安装。

４　根据现场安装条件的不同，为保证其测量精度，变送器上下游应具备足够长的直管段。直管段要求见表１。                 表１

| 上游阻流件形式 | 上游直管段长度 |  | 下游直管段长度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 测 量 头 在平均流速点 | 测 量 头 在最大流速点 |  |
| 全开阀 | 35D | 15D | 5D |
| 同心收缩 | 30D | 10D |  |
| 90°单弯头 | 50D | 25 D |  |
| 同平面双弯头 | 50D | 25 D |  |
| 不同平面双弯头 | 80D | 50 D |  |
| 调节阀 | 建议安装到变送器下游5D以外处 |  |  |
| 图1 插入式涡街结构图 |  |  |  |
| ５ 测量头上箭头的方向应与流体流动的方向一致。安装时测量头与流体流动方向的夹角不大于5°（见图２） |  |  |  |
| 图2 |  |  |  |

６　变送器本身工作与安装方向无关，可水平、垂直或其他角度安装，但考虑到整套插入式机构较高较重，因此，建议采用水平安装的方

式进行安装（见图３）。测量液体时，应能保证液体充满整个管道且有一定的背压。

图3插入式涡街流量传感器安装示意图

７　根据使用现场的情况和用户的要求，如果不断流拆装仪表，应在安装座的上方加装Φ100口径耐压1.6MPa的球阀。一般情况下，球阀和螺柱用户自备，但也可向制造厂订购，由制造厂装配后再与管道安装。

８　因变送器的插入深度是依据用户管道内径设计好的，所以，用户在安装时，只注意流体方向并用螺栓固定好即可。勿随意拆卸或调整测量头，否则影响计量精度甚至因泄漏损坏仪表。

９　如果变送器的安装管道有较强的振动，请采取减振措施后，再使用仪表，其方法是在变送器上、下游的2DN 处增设防振座或防振垫。

（二）安装与调试

１　安装前的检查，开箱后应按装箱单内的附件等检查装箱是否正确，仪表有无损坏等，如有疑问，请及时与生产厂联系。

２　在被测介质管道上开一个Φ105的孔，将安装座从传感器上拆

下来（其它勿拆动），然后焊接在管道开孔位置上，注意保证安装座法兰

平面以及两对称固定孔与管道中心线

平行且安装座中心线与管道中心线相

交成90°，见图4

3   安装前，先按表２的要求

接线(详见下页“五、接线”)，确认接

线无误后，方可进行静态调试。注意：

静态调试应在室内或无防爆要求的现场

进行。                                            图4

表２　接线端子名称和标志

| 接线端子标志 | +24V | ┻ | 信号 |  | ╋ | ━ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接线端子名称 | 24V电源正极 | 接地 | 脉冲信号 |  | 标准信号正极 | 标准信号负极 |
| 信号输出类型 | 脉冲信号输出型 |  |  |  | 4～20mA标准信号输出型 |  |

4　确认接线无误后，接通电源，传感器在静态下应无脉冲输出，模拟输出则显示电流值为４mA。而后用手接触变送器的输入端，传感器的脉冲输出为50Hz方波，模拟输出则显示相应的电流值，手离开后，恢复到初始状态，即输出为零。若用非金属棒，敲击测量头，则相应有方波输出或电流输出，此调试表明变送器工作正常，可上线安装，否则应查找原因。

5　调试完毕，将传感器正确的安装在测量管线上，并符合安装条件的要求，同时要检查各处的密封情况。

（1）断流后拆装式传感器

因传感器的插入深度是依据用户测量管径设计好的，所以安装时只注意安装方向，用螺栓紧固好即可，见图5。

图5                       图6

（2）不断流拆装式传感器（安装见图6）

①安装座焊好，先将球阀装在安装座上，，用螺栓紧固并密封。

②打开球阀，将涡街测头插入球阀内，再将提升机构与球阀间用螺

栓紧固。注意密封。

③出厂前，测量头的插入深度已调节整好，勿随意调整或拆卸测量头，否则造成泄漏或影测量精度。

6  变送器安装后，经密封检验确认无泄漏时可进行动态调试。

①　接通电源，流体不流动，变送器应无输出信号。

②　缓慢打开阀门使流体流动，流量达到变送器规定的量程时，变送器应有较稳定的输出，此时证明变送器工作正常。

③　如果输出不稳定，可适当调节转换器内的电位器W1和W2 （顺时针调节，灵敏度和放大倍数增大；逆时针调节，灵敏度和放大倍数则减小。）

五 　选型

（一）选用插入式涡街流量变送器，一般应根据管道内流量的大小来确

定，也就是说，管道内的流量必须在变送器的流量测量范围内，最佳是实际流量处于变送器量程范围的1/2～2/3处。

（二）　根据上述要求，在选型之前应对管道内的被测流量进行核算，以确定选型是否正确。

１　液体流量核算，采用下述公式进行计算。

V = 353.7 　　　m/s

式中　V — 被测介质流速　  m/s

QV— 管道内液体流量  m3/h　（可以是估算值）

D — 管道内径　　　　mm

计算结果如V＞0.55 m/s，表示选型仪表可以使用。

２　气体流量核算

①　如果给定状态下的体积流量，可以用上式进行核算，当计算结果V＞5 m/s时表明选型仪表可以使用。

- 如果给定状态下的质量流量，应将此质量流量转变为体积流　量，再进行计算，即：

V = 353.7

式中　M — 状态下的质量流量  kg/h　（可以是估算值）

ρ  — 状态下的被测介质密度　kg/m3

计算结果如V＞5 m/s，表示选型仪表可以使用。

③　如果给定的数据是标准状态下的体积流量（Nm3/h），那么，应

将标准状态下的体积流量Q N换算成使用状态下的体积流量，再进行计算，即：

Q V = Q N ·          ·             m3/h

式中　QN— 标准状态下的体积流量  Nm3/h

QV— 使用状态下的体积流量  m3/h

t1— 使用状态下的介质温度  ℃

P1 — 使用状态下的介质压力  MPa

QV计算后，再用前面的公式计算流速V ，计算结果若V＞5 m/s时表明选型仪表可以使用。

六 　使用现场插入式涡街传感器仪表系数的确定

（一）　测量头的仪表系数K0

变送器测量头的仪表系数出厂前已在试验室内标定，并在鉴定证书

中给出，由于试验室的条件与工况条件不完全一致，因此此值可以在现场适当修正。

（二）　变送器的仪表系数Ｋ可按下式计算：

Ｋ＝

式中　　K — 变送器的仪表系数　　　　1/m3

K 0— 变送器测量头的仪表系数  1/m

α — 速度分布系数；β — 阻塞系数；γ — 干扰系数

A — 管道横截面面积　　　　　m2

１　速度分布系数α的确定

- 测量头插入到管道轴线处（最大流速处）

α=

式中　　α — 速度分布系数；D — 管道内径    mm

Δ — 管壁粗糙度　　mm  （见表3）

ReD— 管道雷诺数

ReD＝354×10 -3×

式中       Qcom — 工况下常用体积流量

ρ —  介质密度;     η —　流体动力粘度

表3             管壁等效绝对粗糙度Δ值

| 材 料 | 条 件 | Δ值（mm） |
| --- | --- | --- |
| 黄铜 紫铜 铝 塑料 玻璃 | 光滑 无积物 | ＜0.03 |
| 钢 | 新管 冷拔无缝管 新管 热拉无缝管 新管 轧制无缝管 新管 纵向焊接管 新管 螺旋焊接管 轻微锈蚀 锈蚀 结皮 严重结皮 新管 涂覆沥青 新管 涂覆沥青 镀锌管 | ＜0.03 0.05—0.10 0.05—0.10 0.05—0.10 0.10 0.10—0.20 0.20—0.30 0.50—2 ＞２ 0.03—0.05 0.10—0.20 0.13 |
| 铸铁 | 新管 锈蚀 结皮 新管 涂覆沥青 | 0.25 1.0—1.5 ＞1.5 0.03—0.05 |
| 石棉水泥 | 新管 有涂层和无涂层 一般 无涂层 | ＜0.03 0.05 |

（２）　测量头插入到管道平均流速处，这时测量点距管道内壁的尺寸为0.242R±0.01R（R－管道半径)，测量头不受横向流速梯度的影响，测量可在等于轴向平均流速的点上进行．则

α＝１

２　阻塞系数β的确定

（１）　阻容率的计算

①　测量头插入到管道轴线处（最大流速处）

S =

式中　　S — 阻塞率；B — 测量头插入杆直径　mm

d  — 测量头外径  mm

D — 管道内径          mm

②　测量头插入到H深度处（自管道内壁算起）

S =

式中　H  — 测量头插入杆的插入深度　mm

（２）　阻塞系数β的计算

①　当S ≤0.02时，β＝1

②　当0.02≤S ≤0.06时，β＝1－0.125S

③　当S ＞0.06时，β＝1－CS　C值依管径大小而定。

根据一般管道的状况和经大量试验确定，一般C值在0.9左右。

３　干扰系数γ的确定

干扰系数是非充分发展管流的修正系数，目前仅有少量典型阻流件的试验数据还不够成熟，一般可在现场直接标定确定之，对于充分发展管流，也就是变送器上游的直管段足够长时，取γ＝1。

４　管道横截面面积的确定

管道横截面面积可通过实测管道内径或管道外周长推算出，由管道外周长推算横截面面积按下式计算：

A =   （       －2e）2

式中　A — 管道横截面面积　m2　;P — 管道外径周长　m

ΔP— 管道表面修正值　ΔP = 　a

a — 管道外表面局部突出高度　m

e — 管道壁厚度　m ;  D — 管道内径    m

当a＞0.01D 或表面凹陷，使测量软尺不能贴紧管道表面时，不能采用此法进行计算。

(三)　将通过上述计算公式计算出的变送器仪表系数，输入到流

量显示仪表中（输入方法详见流量显示仪表的使用说明书），本变送器便

可正常工作。如果用户不便计算，可将下述技术参数以书面形式提供给制造厂，由厂方计算后，输入到显示仪表中，再告知用户也可。

１　被测介质

２　使用时的流量范围

３　管道材质

４　管道内径

５　管道新旧程度

６　管道壁厚

７　管道外表面局部突出高度

８　管道外径周长

七　计算实例

１　已知涡街流量变送器测量头的仪表系数（K0）为18.8178 1/m3,插入杆外径B为27，测量头外径d = 52mm，测量管内径为Φ800，内壁粗糙度Δ／D＝0.0024，测量头插入到管道中心位置，管内流动为充分发展管流，请确定涡街流量变送器的仪表系数K 。

解：①　计算管道横截面面积A

A =    D2 =               = 0.5027 m2

②　求阻塞系数β

S =                =

＝0.0243（0.02＜0.0243＜0.06）

β＝1－0.125S=0.9970

③　计算雷诺数ReD

假设管道介质为空气，压力为0.05MPa，温度为150℃，常用流量为46670.5 m3/h

工况下介质密度：ρ＝ρ20    ·　　＝ 1.2046×       ×

＝1.2464 Kg/m3

动力粘度　η＝23×10 -6 Pa·s

雷诺数  R eD  = 354×10-3 　　   =354×10 –3×

=1.119×10 6

④　流速分布系数α

按公式计算得α＝0.8151

⑤　已知变送器上游直管段足够长γ＝1

⑥　变送器的仪表系数 K

K＝              ＝                        ＝46.063(1/ m3）

八　常见故障处理

| 故障现象 | 故障原因 | 对 策 |
| --- | --- | --- |
| ㈠ 通电后， 无介质流动， 但有信号输出 | 输入不屏蔽或接地不良， 引入电磁干扰。 | 检查接地情况，改善屏蔽，消除电磁干扰。 |
|  | 管道有强烈振动 | 采取减振措施，降低变送器的灵敏度， 加强信号滤波。 |
|  | 附近有强电设备或动力干扰 | 改变安装位置，采取电隔离措施。 |
| ㈡ 通电后， 有介质流动， 但无信号输出 | 输入信号断线 | 检查各接线端子及信号线 |
|  | 没有+24V电源 | 检查电源 |
|  | 转换器灵敏度过低 | 调节转换板上的W1和W2电位器。 |
|  | 电子元器件损坏 | 检查元器件及工作点 |
|  | 压电检测杆损坏 | 用静态调试法检查传感器 |
|  | 流量太小（低于最小使用流量） | 调节流量或缩小管径、更换仪表 |
| ㈢ 输出不稳定测量误差大 | 管道振动影响 | 采取减振措施 |
|  | 转换器灵敏度过高 | 降低转换器增益，加强信号滤波。 |
|  | 接地不良 | 检查接地情况 |
|  | 测量头内有断线或接触不良 | 检查接线情况或更换测量头 |
|  | 测量头被损坏或被沾污。 | 清洗测量头或更换测量头 |
|  | 转换器部分元器件失效 | 更换元器件 |
|  | 插入杆固定不稳，有晃动 | 加固安装 |
|  | 插入杆或测量头有异物缠绕 | 清除缠绕物 |
|  | 上游直管段长度不够 | 更换安装位置，修正仪表系数 |
|  | 流体不满管 | 缩径或更换安装位置，改善管道状况 |
|  | 流量有脉动 | 改善流动条件 |
|  | 流量过小 | 缩小管道内径 |
|  | 流速过高有气蚀现象 | 调整工作状态 |
| ㈣ 有异常声音 | 流速过高引起插入杆强烈振动 | 调整流量，增大管径 |
|  | ２产生气蚀现象 | 调整流量和压力 |
|  | ３插入杆松动 | 加固插入杆安装 |
| ㈤ 有泄漏 | 密封不良 | 改进装配和安装 |

九转换器的接线与操作

1.转换器的接线

1.1脉冲输出型

1.1.1供电方式

电源供电:采用外电源时为：18~24VDC

1.1.2 接线说明

VCC：外接电源正极，，可接18~24VDC

FOUT:频率信号输出端，可输出传感器测量的脉冲信号

GND：外接电源负极，接外电源地。

1.2电池供电现场显示型

1.2.1供电方式

本产品为双电源供电	采用外电源时为：12~24VDC/30mA(-20%~+15%)，无输出可低至9V。采用电池供电时：锂电池3.6V/0.3mA。

1.2.2 接线说明

采用电池供电时厂家提供插接器，，发货时插接器断开，使用时把插接器连接好就可以使用了，另外本款仪表提供双电源工作方式，当使用外接电源时，可输出传感器测量的脉冲信号

+ VCC：外接电源正极，，可接12~24VDC

FOUT:频率信号输出端，可输出传感器测量的脉冲信号

- GND：外接电源负极，接外电源地。

CMA: 485通讯A端                                    （可选）

CMB: 485通讯B端                                    （可选）

1.3外接电源4-20mA输出型

1.3.1供电方式：12~24VDC/4-20mA(-20%~+15%)。

1.3.2  接线说明

+:   4-20mA正端24V正极

--:   4-20mA负端24V负极

CMA: 485通讯A端                                    （可选）

CMB: 485通讯B端                                    （可选）

2.用户菜单操作

（一）、工作屏

接通电源后，仪表首先自检，完成后进入屏1的工作主显示状态。

图表 1  电池供电现场显示型工作屏1界面

图表 2  两线制电流输出工作屏1界面

第一行：累计量；2位小数显示，小数点自动进位。单位与瞬时流量单位的非时间部分一致

第二行：瞬时流量；保留小数后2位，流量单位详细见菜单设置

第三行：流量信号频率值；显示F=XXXX.XX   Hz。保留2位小数显示。

第四行：标准电流输出型输出电流值；显示I=   XX.XX   mA，保留2位小数显示

电池供电型右下角为电池电量指示，仪表使用电池供电时，显示电池电量。

按 “<” 键或者“+”健在工作屏2与工作屏1之间切换

图表 3  工作屏2副界面

第一行：温度设置值；用于温度补偿有关的计算。显示T≡999.9℃。保留1位小数显示。

第二行：压力设置值；用于压力补偿有关的计算。显示P≡99999.99kPa，保留2位小数。

第三行：进入设置态的密码。

按“E”键进入密码输入初始状态。

按“S”键取消输入态，返回屏二副界面显示。

按“+”键在输入态，循环改变光标处数值。  按“<”移动当前输入光标位置；

在输入态按“E”键，交验密码。正确则进入菜单，不正确，则返回到输入初始状态。

图表 4  密码输入初始状态

密码：用户菜单密码22

（二）、用户参数设置

按“S”键，退出输入状态。	                按“E”键，确认保存输入。

按“+”键，循环改变光标处的数值或符号。	 按“<”键，将当前输入光标向右移动一位。

输入最多输入8位数据（包括符号、小数点）。

2、菜单操作：在菜单浏览中

按“+”键下翻；按“<”键上翻；按“E”键进入子菜单。 按“S”键，返回工作屏2界面。

在子菜单中，按“S”键退出；按“E”键进修改态。在修改态如改选择项，则按“+”键向下选择；按“<”向上选择，按“E”键确认。如是输入式修改，则按照输入操作进行。

注意事项：参数设置时，显示内容需按“E”键确认后才可存入，否则设置无效

表格 1用户参数设定菜单    用户菜单密码为22。

| 子菜单 序号 | 菜单显示 | 意义 | 选择项或数值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流量单位选择 | 流量单位选择 （默认0） | 0：m3/h 1：m3/m 2：l/h 3：l/m 4：t/h 5：t/m 6：kg/h 7：kg/m |
| 2 | 算法选择 | 算法选择 （默认0） | 00：常规体积流量 01：常规质量流量 02：常规气体体积流量 03：常规气体质量流量 04：饱和蒸汽温度补偿 05：饱和蒸汽压力补偿 06：过热蒸汽温压补偿 |
| 3 | 流量系数 | 流量系数 （默认3600） | 设定仪表系数，单位为P/m3 |
| 4 | 满度输出流量 | 满度输出流量 （默认1000） | 当仪表输出4~20mA模拟信号时必须设定该值，且不得为0，单位与流量单位一致 |
| 5 | 密度设置 | 密度设置 （默认1.0） | 当算法选择设置为质量流量（01、03）时，必须设置此项，单位为kg/m3 |
| 6 | 温度设置 | 温度设置 （默认0.0） | 设定温度计算值，当选择02、03、04、06算法时，必须设置此项。单位为摄氏度 |
| 7 | 绝对压力设置 | 设置气体绝对压力 （默认101.325） | 设置气体绝对压力计算值，当选择02、03、05、06算法时，必须设置此项。 单位为kPa （真空为0.0将导致流量为0） |
| 8 | 下限切除流量 | 设置切除脉冲输入百分比 默认（1%） | 数值在0~100之间 |
| 9 | 485 Address | 设置RS485通讯序号 （默认0） | 仅VT3WE型 仪表进行RS485通讯时需设定此项，且不能与同一系统内其他设备相同，范围为0~31 |
| 9 | 阻尼时间 | 设输出电流 阻尼时间 （默认为4s） | 仅VT2WE型 设电流输出阻尼时间，用于避免输出电流随流量波动太大 范围为2~32 |
| 10 | 清零累计量 | 清零累计量 | 若要清零累计量，选择YES并按“E”键即可 |

十　其它

１　仪表出厂前均已经过严格检查和标定，用户在使用时，切勿随意拆装旋涡检测体，否则需重新标定。

２　转换板上的拨码开关出厂前已调试完毕，用户切记勿随意调整。

售后服务热线：029-68997188   029-68740177